에너지 진단 장비 구입내역 및 사양

분 야	품 명		제품 번호	제조사	구입수량
에너지 진단	전력 분석계	Power Quality Analyzer 전력분석계	3197	HIOKI	1 SET
		Clamp on Probe	9669	HIOKI	3 EA
		PQA Hiviewer	9624-50	HIOKI	1 EA
	적외선 열화상카메라		FLIR i5	FLIR	1 SET

노후우체국사 안전(에너지)진단 장비 사양

1. 전력분석계

1.1 정의

3상 선간전압 및 3상 선간전류의 동시 측정으로 전력을 정확히 분석하고 고조파부하(인버터, UPS, 각종제어전원 등)에서 발생되는 고조파를 분석하여 설비에 미치는 영향을 정밀 분석하여 설비를 안전하고 효율적으로 운전할 수 있도록 하는 분석계측기기

1.2 구성

계측기(3197) + CT(9669) + 분석프로그램(9624-50)

1.3 계측 범위

- 전압: 상전압, 선간전압, 중성점 전위, 3상전압

- 전류: 상전류, 선간전류, 중성점 전류, 3상전류

- 전력: 유효전력, 무효전력, 피상전력

- 주파수

- 고조파

1.4 특징

1)  전력(Power) 및 에너지(Energy)

- 전압(Voltage): 벡터도(Vector Diagram)를 활용한 3상 전압 동시측정으로 전압위상 분석

- 전류(Current): 벡터도(Vector Diagram)를 활용한 3상 전류 동시측정으로 전류위상 분석

- 전력(Power) 및 역률(Power Factor): 피상전력(Apparent Power),유효전력(Active Power), 무효전력(Reactive Power)의 분석으로 정확한 전력분석

- 전압불안정(Voltage Fluctuation): 데이터 로깅(Data Logging)을 통한 불분명한 장해원인 규명

- 고조파 왜형률(THD, Total Harmonic Distortion): 고조파(Harmonics) 분석을 통한 전력분석

2) 전력품질(Power Quality) - 데이터 로깅(Data Recording)을 통한 파형분석으로 전력 및 시설관리 환경분석

- 돌입전류(Inrush Current), 전압상승(Voltage Swells), 전압강하(Voltage Dips), 과도전압(Transient Overvoltage), 부하불평형(Load Unbalance)

1.5 활용방안

- 우체국사 에너지 진단 시 전력품질 분석

- 노후국사 전력설비 점검

- 시설관리(UTILITY)장비 및 우편기계 자동화설비의 원인모를 문제 해결 시 적용

2. 적외선열화상카메라

1.1 정의

적외선 열화상카메라는 특정 결함들이 대부분 일정시간을 두고 누적되는 열의 형태로 나타나는 점을 활용하여 유지보수장비로 활용이 가능하며, 건축물의 점검에도 적합한 장비로 사람의 눈으로는 확인이 불가능한 문제 부위를 단 시간에 점검 및 확인이 필요할 경우 사용

1.2 구성

적외선열화상카메라 + 온도 분석프로그램 및 CD

1.3. 계측범위

- 측정범위: -20 ∼ 250℃

- 작동온도: 0℃ ∼ 50℃

1.4. 특징

- 숨겨진 문제점 감지, 신속한 문제점 진단 및 예방점검 수행

- 건축물의 습기나 누수 여부 확인

- 열 손실 및 단열불량 여부 확인

- 국부적 전기배선 결함 사전 진단

- 결함부위에 대한 적외선 이미지 출력

- 간편한 소프트웨어를 활용한 보고서 작성 및 분석결과 문서화 가능

1.5 활용방안

에너지이용합리화법 시행령 [별표 4] 진단기관의 지정기준(제39조 관련) 1. 장비
내용	1종	2종
가. 적외선 열화상 카메라 1) 온도: -20℃ ～ 500℃ 2) 분해능: 0.1℃	1대 이상	해당 없음
나. 초음파 유량계 1) 유량 및 유속 측정 자료 10,000개 이상 저장 가능 2) 온도: 0℃ ～120℃ 3) 파이프 바깥지름: 50mm ～ 2,000mm 4) 유속: 0m/s ～ 10m/s	2대 이상	1대 이상
다. 디지털 압력계 0bar ～ 30bar	2대 이상	1대 이상
라. 데이터 기록계 1) 기록 용량: 512KB 이상 2) 기록 채널: 5채널 이상 3) 온도측정용 감지기: 5개 이상/대	2대 이상	1대 이상
마. 온도·습도계 1) 온도: -10℃ ～ 60℃ 2) 상대습도: 0% ～ 100%	2대 이상	1대 이상
바. 연소가스 분석기 1) 이산화탄소(CO2), 산소(O2), 일산화탄소(CO) 및 질소산화물(NOx) 측정 가능 2) 온도: -20℃ ～ 1,000℃(연속측정 가능)	2대 이상	1대 이상
사. 표준 온도계 1) 온도: -50℃ ～ 350℃ 2) 한눈금의 값: 0.1℃	1세트 이상	1세트 이상
아. 온도계 1) 온도: -40℃ ～ 300℃ 2) 분해능: 0.1℃ 3) 침형 감지기: 1개 이상/대 4) 표면 접촉식 감지기: 1개 이상/대	2대 이상	1대 이상
자. 고온용 온도계 0℃ ～ 1,300℃	2대 이상	1대 이상
차. 적외선 온도계 -30℃ ～ 400℃	2대 이상	1대 이상
카. 디지털 풍속계 1) 풍속: 0m/s ～ 50m/s 2) 온도: 0℃ ～ 300℃	2대 이상	1대 이상
타. 디지털 풍압계 1) 정압, 차압 측정 가능 2) -1,000Pa ～ 3,000Pa	2대 이상	1대 이상
파. 전력 분석계 1) 삼상 측정 가능 2) 전압·전류·역률·고조파 및 전력 적산 가능 3) 측정 데이터 기록 가능	2대 이상	1대 이상
하. 교류전력 측정기 1) 삼상·유효전력·피상전력·무효전력 및 역률 측정 가능 2) 전압: 0V ～ 600V 3) 전류: 0A ～ 1,000A	2대 이상	1대 이상
거. 조도계 0lx ～ 20,000lx	1대 이상	1대 이상
너. 회전계 1) 접촉 및 비접촉 측정 가능 2) 접촉: (1rpm) ～ 15,000rpm 3) 비접촉: (1rpm) ～ 90,000rpm ※ ( )는 참고치	1대 이상	1대 이상